レーザコーダスキャン検証データ内容説明

JAN１３桁（ANALYSIS検証モード）

Laser Codascan Revision A.00 RJS MUNAZO 000926 TEST 09-25-00 11:42 Single Scan Analysis EAN13 Reject Bar/Sp 49 02720 00775 7 Modck: 7 Pass Expect: 7 Dimensions are in .01mm PCS 92 Req 89 Rmn 03% Rmx 39% MAG 199% D/bility .48 C X Module 066 mm Avg Bar +028 Max Ele Dev +035 Tolerance +- 026 B S B S L >35 -17 >32 F S B S B 9 -04 >28 -12 >28 F 0 -01 +22 -01 >29 F 2 +00 >33 - 02 >31 F 7 -11 >32 -12 >32 F 2 -06 >30 -11 +21 F 0 -05 +25 -04 >27 F C -04 >30 -03 >33 F B S B S 0 >28 +00 >33 -13 F 0 +25 -09 >29 -08 F 7 >28 -02 >29 -13 F 7 +22 -06 +26 -12 5 >30 -14 >28 -12 F 7 >34 -09 >34 -16 F R +22 -21 +25

機種型式バージョン

ユーザ名

検査データID

検査日時

スキャン回数

シンボル名

検証結果（不合格）ﾊﾞｰ幅平均偏差が許容値を超えている。

デコードデータ

Modck印刷されているﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[７]　　　　　　　Pass合致

Expect再検算されたﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[７]

寸法表示は１０μm単位で表示

PCS値　　　　Requirement　PCS値（規格値）

Reflectance　Minimum（ﾊﾞｰ部反射率値）　Reflectance　Maximum（ｽﾍﾟｰｽ部反射率値）

Magnification倍率

デコーダビリティ（ISO/ANSI規格ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読取容易率）

基準エレメント幅

ﾊﾞｰ幅平均偏差値

最大エレメント偏差値

バー/スペース部許容偏差値

B１（１番目のﾊﾞｰ），S1（１番目のｽﾍﾟｰｽ），B2，S2

L（レフトガードﾊﾞｰ）

F規格外　　　＞は、＋方向（太り）に規格外

＜は、―方向（細り）に規格外を示す。

C（センターガードﾊﾞｰ）

R（ライトガードﾊﾞｰ）

レーザコーダスキャン検証データ内容説明

JAN１３桁（BAR/SPACE検証モード）

Laser Codascan Revision A.00 THIS IS A TEST 000926 TEST 09-25-00 11:33 Single Scan Analysis EAN13 Acceptable 98 76543 21234 4 Modck: 4 Pass Expect:4 Dimensions are in .01mm PCS 96 Req 59 Rmn 03% Rmx 89% MAG 120% D/bility .80 A X Module 040 mm Avg Bar +001 Max Ele Dev +008 Tolerance +- 013 B S B S L 00041 00039 00040 S B S B 8 00035 00082 00037 00122 7 00081 00038 00121 00038 6 00160 00039 00039 00038 5 00041 00078 00120 00039 4 00080 00121 00039 00042 3 00039 00159 00041 00039 C 00039 00039 00042 00039 00040 B S B S 2 00083 00037 00084 00076 1 00085 00078 00083 00035 2 00084 00039 00083 00077 3 00041 00158 00039 00041 4 00040 00040 00120 00082 4 00040 00040 00120 00079 R 00041 00039 00040

機種型式バージョン

ユーザ名

検査データID

検査日時

スキャン回数

シンボル名

検証結果（合格）

デコードデータ

Modck印刷されているﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[４]　　　　　　　Pass合致

Expect再検算されたﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[４]

寸法表示は１０μm単位で表示

PCS値　　　　Requirement　PCS値（規格値）

Reflectance　Minimum（ﾊﾞｰ部反射率値）　Reflectance　Maximum（ｽﾍﾟｰｽ部反射率値）

Magnification倍率

デコーダビリティ（ISO/ANSI規格ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読取容易率）

基準エレメント幅

ﾊﾞｰ幅平均偏差値

最大エレメント偏差値

バー/スペース部許容偏差値

B１（１番目のﾊﾞｰ），S1（１番目のｽﾍﾟｰｽ），B2，S2

L（レフトガードﾊﾞｰ）

C（センターガードﾊﾞｰ）

R（ライトガードﾊﾞｰ）

レーザコーダスキャン検証データ内容説明

Case Codeコード（ANALYSIS検証モード）

Laser Codascan Revision A.00 RJS MUNAZO 000926 TEST 09-25-00 11:41 Single Scan Analysis Case Code Warn Bar/Sp 0124902777080461 Dimensions are in .01mm PCS 94 Req 75 Rmn 05% Rmx 85% MAG 100% Ratio 2.4 D/bility .69 A X Module 101 mm Wide 247 mm Avg Bar +006 Max Ele Dev -031 Tolerance +- 030 B S B S S -01 +01 -01 -01 01 +00 +01 -01 +01 +00 +02 +00 +00 +00 +00 24 -02 >31 -01 +00 F -02 +02 +01 +01 +00 +00 90 +00 +04 +00 +00 +00 +01 +00 +03 +00 +03 27 -01 +03 -02 +00 +02 +01 +00 +02 +00 +03 77 +07 -03 +07 +00 +03 +00 +17 -01 +23 -07 88 +11 +08 -02 +03 +05 +02 +14 -06 +09 -02 04 +00 +01 +01 +00 +12 +01 +05 -02 +04 -03 61 +07 -03 -02 +03 -05 -04 -02 -04 +00 -11 S +01 -09 +03

機種型式バージョン

ユーザ名

検査データID

検査日時

スキャン回数

シンボル名

検証結果（警告）各ﾊﾞｰ/ｽﾍﾟｰｽ部の幅偏差が一部、許容値を超えている。

デコードデータ

寸法表示は１０μm単位で表示

PCS値　　　　Requirement　PCS値（規格値）

Reflectance　Minimum（ﾊﾞｰ部反射率値）　Reflectance　Maximum（ｽﾍﾟｰｽ部反射率値）

倍率

ﾚｼｵ太細エレメント比率

デコーダビリティ（ISO/ANSI規格ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読取容易率）

基準エレメント幅

太エレメント基準幅

ﾊﾞｰ幅平均偏差値

最大エレメント偏差値

バー/スペース部許容偏差値

B１（１番目のﾊﾞｰ），S1（１番目のｽﾍﾟｰｽ），B2，S2

L（レフトガードﾊﾞｰ）

F規格外　　　＞は、＋方向（太り）に規格外

＜は、―方向（細り）に規格外を示す。

レーザコーダスキャン検証データ内容説明

ITF　コード（BAR/SPACE検証モード）

Laser Codascan Revision A.00 RJS MUNAZO 000926 TEST 09-25-00 11:41 Single Scan Analysis I25 w/mod 10 Acceptable 0104902130330734 Modck: 4 Pass Expect:4 Dimensions are in .01mm PCS 94 Req 75 Rmn 05% Rmx 85% CPI 7.3 ECPI 7.0 Ratio 2.5 D/bility .58 B Narrow 044 mm Wide 108 mm Avg Bar +007 Max Ele Dev +013 Tolerance +- 013 B S B S S 00046 00049 00046 00046 01 00048 00121 00046 00049 00119 00049 00119 00048 00048 00118 04 00045 00049 00118 00119 00048 00049 00120 00049 00047 00119 90 00120 00123 00047 00120 00047 00049 00119 00051 00047 00050 21 00046 00050 00045 00048 00049 00121 00120 00049 00120 00122 30 00113 00043 00114 00039 00051 00040 07 00050 00035 00054 00035 00121 00033 00119 00100 00051 00104 34 00115 00041 00117 00036 00051 00100 00052 00035 00056 00097 S 00118 0051 00046

機種型式バージョン

ユーザ名

検査データID

検査日時

スキャン回数

シンボル名

検証結果（合格）

デコードデータ

Modck印刷されているﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[４]　　　　　　　Pass合致

Expect再検算されたﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[４]

寸法表示は１０μm単位で表示

PCS値　　　　Requirement　PCS値（規格値）

Reflectance　Minimum（ﾊﾞｰ部反射率値）　Reflectance　Maximum（ｽﾍﾟｰｽ部反射率値）

Character　Per　Inch（１インチ当りに占めるスタート・ストップを除くキャラクター数）

Edge CPI（１インチ当りに占めるスタート・ストップを含むキャラクター数）

ﾚｼｵ太細エレメント比率

デコーダビリティ（ISO/ANSI規格ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読取容易率）

細エレメント基準幅

太エレメント基準幅

ﾊﾞｰ幅平均偏差値

最大エレメント偏差値

バー/スペース幅許容偏差値

B１（１番目のﾊﾞｰ），S1（１番目のｽﾍﾟｰｽ），B2，S2

L（レフトガードﾊﾞｰ）

レーザコーダスキャン検証データ内容説明

CODE128 （ANALYSIS検証モード）

Laser Codascan Revision A.00a RJS MUNAZO 000926 TEST 07-25-01 11:42 Single Scan Analysis UCC/EAN1２８ Acceptable AI ( 00 ) *F 01357913574* C10246802465 Modck: 5 042 Pass Expect: 5 042 Dimensions are in .01mm PCS 98 Req 75 Rmn 01% Rmx 84% CPI 11.3 ECPI 9.6 D/bility .73 A X Module 037 mm Avg Bar -004 Max Ele Dev +009 BarSp Tol +- 010 Edge Tol +- 007 B S B S B S *C -05 +04 -04 +04 -07 +03 F1 -04 +06 -05 +05 -03 +04 00 -06 +05 -03 +04 -04 +04 12 -03 +05 -04 +03 -02 +06 34 -05 +06 -02 +04 -05 +07 56 -02 +06 -03 +03 -03 +04 78 -05 +06 -03 +05 -08 +06 90 -03 +04 -04 +05 -03 +05 12 -03 +05 -04 +07 -04 +05 34 -02 +05 -04 +07 -06 +06 56 -03 +09 -04 +05 -04 +03 75 -03 +06 -05 +06 -04 +05 4 -04 +06 -05 +02 -01 +03 * -01 +03 -06 +05 -04 +05 -06 T1/6 T2 T3 T4 T5 CP *C -01 +00 +00 -02 -04 -04 F1 +01 +00 +00 +01 +03 -06 00 -01 +01 +00 +00 +00 -03 12 +01 +00 -01 +01 +03 -05 34 +00 +03 +01 -01 +01 -02 56 +03 +02 +00 +00 +01 -05 78 +01 +03 +01 -03 -02 -03 90 +01 +01 +02 +02 +01 -03 12 +01 +01 +02 +02 +01 -02 34 +03 +00 +03 +01 +00 -03 56 +06 +04 +01 +00 -01 -03 75 +03 +01 +00 +01 +00 -04 4 +02 +01 -03 +00 +01 -01 * +02 -03 -01 +01 +01 -04 -01

機種型式バージョン

ユーザ名

検査データID

検査日時

スキャン回数

シンボル名

検証結果（不合格）ﾊﾞｰ幅平均偏差が許容値を超えている。

AI(Application Identification)アプリケーション識別子　（００）

デコードデータ

Modck印刷されているﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[５]　　　　　　　Pass合致

Expect再検算されたﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ[５]

寸法表示は１０μm単位で表示

PCS値　　　　Requirement　PCS値（規格値）

Reflectance　Minimum（ﾊﾞｰ部反射率値）　Reflectance　Maximum（ｽﾍﾟｰｽ部反射率値）

Character　Per　Inch（１インチ当りに占めるスタート・ストップを除くキャラクター数）

Ｅｄｇｅ　ＣＰＩ（１インチ当りに占めるスタート・ストップを含むキャラクター数）

デコーダビリティ（ISO/ANSI規格ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読取容易率）

基準エレメント幅

ﾊﾞｰ幅平均偏差値

最大偏差値

バー部・スペース部許容偏差値

エッジ部許容偏差値

CODE128は、３本のバーと３本のスペースで構成されています。

各B（ﾊﾞｰ部），各S（ｽﾍﾟｰｽ部）の偏差

各T（ｴｯｼﾞ部［各バーと隣り合うスペースの組合せの偏差］）の偏差

CP（ｷｬﾗｸﾀｰﾋﾟｯﾁ）１ｷｬﾗｸﾀｰ全体の偏差

レーザコーダスキャン検証データ内容説明

Code 3of9コード（ANALYSIS検証モード）

Laser Codascan Revision A.0a RJS MUNAZO 020926 TEST 03-03-14 10:39 Single Scan Analysis Uss 3of9 Warning BarSpace *12573059* Dimensions are in .01 mm PCS 91 Req 75 Rmn 05% Rmx 62% CPI 6.3 ECPI 5.0 Ratio 2.9 D/bility .57 B Narrow 026 mm. Wide 077 mm. Avg Bar +004 Max Ele Dev +010 BarSp Tol +- 009 B S B S ICG * +04 -02 +05 -06 +05 -04 +06 -04 +04 020 1 +04 -04 +04 -05 >10 -05 +06 -02 F +00 021 2 +03 -03 +05 +00 +03 -04 +05 +00 +00 018 5 +04 +00 +00 +03 +01 -04 +04 -03 +05 022 7 +00 -03 +05 -04 +08 -04 +05 -03 +00 024 3 +02 -03 +03 -06 >10 -05 +06 +00 F -02 024 0 +04 -05 +05 -01 +05 -03 +02 -03 +04 022 5 +03 -04 +03 -01 +08 -05 +06 -04 +04 021 9 +03 -05 +08 +00 +00 -02 +02 +00 +02 019 * +05 -02 +02 +00 +04 +00 +00 -04 +05

機種型式バージョン

ユーザ名

検査データID・検査日時

スキャン回数

シンボル名

検証結果（警告）各ﾊﾞｰ/ｽﾍﾟｰｽ部の幅偏差が一部、許容値を超えている。

デコードデータ

寸法表示は１０μm単位で表示

PCS値　　　　Requirement　PCS値（規格値）

ReflectanceMini.（ﾊﾞｰ部反射率値）ReflectanceMax.（ｽﾍﾟｰｽ部反射率値）

Character Per Inch(1インチ当りに占めるスタート・ストップを含むキャラクター数）Edge CPI（１インチ当りに占めるスタート・ストップを含むキャラクター数）

ﾚｼｵ（太細エレメント比率）

デコーダビリティ（ISO/ANSI規格ﾊﾟﾗﾒｰﾀ読取容易率）

細エレメント基準幅（細ﾊﾞｰ/細ｽﾍﾟｰｽ平均値）

太エレメント基準幅（太ﾊﾞｰ/太ｽﾍﾟｰｽ平均値）

ﾊﾞｰ幅平均偏差

最大偏差

ﾊﾞｰ/ｽﾍﾟｰｽ幅許容偏差値

B（ﾊﾞｰ部），S（ｽﾍﾟｰｽ部）

Inter Character Gap（ｷｬﾗｸﾀｰ間ｷﾞｬｯﾌﾟ）

F規格外　　　＞は、＋方向（太り）に規格外

＜は、―方向（細り）に規格外を示す。

レーザコーダスキャン検査データ内容説明

JAN１３桁（CONTINUOUS検査モード）

Laser Codascan Revision A.00 RJS MUNAZO 000926 TEST 01-25-01 11:42 Cont. Scan Analysis EAN13 Acceptable 49 02720 00775 7 #Decodes 004/005 %Decodes 80 D/bility .51B -100% Tol. +100% -----------RAR++++++

機種型式バージョン

ユーザ名

検査日時

コンティニュアス（連続読取り）スキャン

シンボル名

検証結果（合格）

デコードデータ

読取り回数（５回スキャン中４回読取りを確認）

読取り率80％

デコーダビリティ

ﾊﾞｰ幅偏差ｸﾞﾗﾌ

附則

バー幅偏差グラフ

ナロー基準幅：　　　全てのナローバー及びナロースペース幅を合計した値をナローバー/

ロースペースの本数で割った平均値。

ワイド基準値：　　　　全てのワイドバー及びワイドスペース幅を合計した値をワイドバー/ワイド

スペースの本数で割った平均値。

A：　　　　　　　　測定された各バーの実測値とナロー基準幅及びワイド基準値との各誤差

平均を表します。Aの位置は10.バー幅偏差表示のLEDの点灯位置と

同期しています。

R：　　　　　　　　各バー幅とナロー基準幅及びワイド基準幅との偏差のバラツキを表してす。

バー幅偏差グラフは下記のスケールにて表示されています。

| - | 1 | 0 | 0 | % |  | T | o | l | . |  | + | 1 | 0 | 0 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | R | R | A | R | + | + | + | + | + | + |
| -93% | -79% | -65% | -50% | -36% | -22% | -8% | -1% | 0% | +8% | +22% | +36% | +50% | +65% | +79% | +93% |
| ← -100% |  | → +100% |